安徽省肿瘤医院二期工程购置医用直线加速器建设项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2024年1月29日，依据国家有关环保法律法规和建设项目竣工环境保护验收技术规范，安徽省肿瘤医院组织召开了“二期工程购置医用直线加速器建设项目（阶段性）”竣工环境保护验收会议，验收工作组由安徽省肿瘤医院（建设单位）、安徽工和环境监测有限责任公司（验收监测报告编制单位）等单位代表及3位行业专家组成。会议听取了建设单位关于本项目环境保护“三同时”执行情况和验收报告编制单位关于本项目验收报告情况的汇报；验收工作组对项目进行了环境保护设施现场查看，并查阅了有关环保资料，经验收组审查形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号安徽省肿瘤医院二期医技病房综合楼地下一层加速器机房。

建设性质：扩建。

建设内容：原设计建设7台医用电子直线加速器，目前已完成4台医用电子直线加速器及配套设施建设。

- 建设过程及环保审批情况

2022年1月，北京中咨华宇环保技术有限公司完成安徽省肿瘤医院二期工程购置医用直线加速器建设项目的环境影响评价工作。2022年2月8日安徽省生态环境厅下达项目评审意见的函（皖环函〔2022〕185号）。2023年2月，安徽省肿瘤医院委托北京中咨华宇环保技术有限公司对本项目进行环保验收。

本项目已按照相关环保要求编制了突发环境事件应急预案并备案；执行了排污许可证管理制度，于2023年11月进行了排污许可证变更工作，排污许可证编号为12340000485000999J001V。

- 投资情况

本项目环评设计总投资23320万元，其中环保投资215万元，占总投资的0.92%；本次验收的阶段性工程实际总投资约8993万元（不含税），其中实际环保投资约144万元，占实际总投资的1.6%。

- （四）验收范围

本次验收范围为已建成的4台医用直线加速器及配套的环保设施验收。

- 项目变动情况

| - 分析内容 | - 环评及批复要求 | - 实际建设情况 | - 变动情况 | - 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设性质 | - 扩建 | - 扩建 | - 一致 | - 否 |
| - 建设规模 | 建设7台医用加速器 | 已建设4台医用加速器； | - 本次验收为阶段性验收，对已建设的4台加速器进行验收 | - 否 |
| - 建设地点 | - 安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号安徽省肿瘤医院二期医技病房综合楼地下一层加速器机房 | - 安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号安徽省肿瘤医院二期医技病房综合楼地下一层加速器机房 | - 一致 | - 否 |
| 生产工艺 | 10MV:X射线≤6Gy/min 6MV（FFF）:X射线:≤14Gy/min 电子≤10Gy/min | 10MV:X射线≤6Gy/min 6MV（FFF）:X射线:≤14Gy/min 电子≤10Gy/min | 一致 | 否 |
| - 环保措施 | 机房辐射防护设施、个人防护用品、辐射安全控制措施、三废管理及处置等 | 机房辐射防护设施、个人防护用品、辐射安全控制措施、三废管理及处置等 | - 基本一致 | - 否 |

本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施5个方面均未发生变化，无重大变动，满足验收要求。

三、环保设施建设情况

（一）工作场所分区及布局

（1）布局

经现场核实，加速器项目机房毗邻区域的功能用房未涉及儿科、新生儿科及妇产科等敏感。加速器控制室和治疗室分离、均设置L型迷路；医用直线加速器坐北朝南，主射束朝向东、西墙、室顶和地面，避开了控制室和迷道。综上所述，加速器项目各机房的布局与原环评一致。

（2）分区

经现场核实，机房的治疗室、迷路均属于需要专门采取防护和安全措施的区域，划为控制区，与控制区相邻的其他区域，通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射水平进行监督和评价，划为监督区。

对于控制区的管理，建设单位已设置诸如在控制区入口处设置电离辐射警示标识、工作指示灯、机房采用铅防护门、门-机联锁（直加及头刀）、门灯联动进行职业照射水平监测等管理措施。对于监督区工作场所，定期对工作场所和周围区域辐射水平进行监测，定期根据检测情况审查该区的条件以确定是否需要采取防护措施及做出安全规定或是否需要更改监督区的边界等。综上所述，本次使用直线加速器项目的工作场所分区管理布局与原环评文件基本一致。

- 辐射安全措施

本次验收的放疗科项目设置了一系列辐射安全控制措施，详见下表

加速器项目辐射安全控制措施一览表

| 项目 | 安全措施 | 辐射安全控制措施情况 |
| --- | --- | --- |
| 加速器项目 | 辐射警示 | 机房外大门设置了醒目的电离辐射警示牌和警示灯，开机时有明显灯光警示，严防人员误入。 |
|  | 光电装置 | 电动防护门设计有装置，确保电动防护门运行中如有人穿过自行停机，使加速器不能出束 |
|  | 钥匙开关 | 加速器治疗机本身具有电源的钥匙开关，只有该钥匙就位后才能开启电源，启动治疗装置。 |
|  | 电动防护门机联锁 | 一旦防护门被打开，联锁装置即切断加速器治疗机的出束开关，使加速器本身立即停止出束。 |
|  | 紧急停机开关 | 安装紧急停机开关（控制室1个、迷路入口处1个、治疗室内四周墙体各1个）。 |
|  | 视频监控、对讲装置 | 治疗室和控制室之间安装监视系统和对讲设施。 |
|  | 机房门开关 | 采用电动门，断电情况下可手动开启。 |
|  | 空间 | 空间满足临床需求 |
|  | 通风 | 设置上送下排通风系统，换气次数达4次以上 |
|  | 监测仪器 | 配置个人剂量报警仪、辐射剂量巡测仪 |
|  | 固定式剂量监测系统 | 在机房操作间内安装固定式剂量监测系统 |

（三）“三废”的治理和处置

（1）气态污染物处理

直线加速器机房内的空气受到X线照射会产生一定量的臭氧和氮氧化物，若在机房内聚集，对机房的人员和设施均具有一定的危害，确保每小时排风不小于4次，产生的臭氧和氮氧化物对机房内外环境影响较小。

（2）废水

根据《安徽省肿瘤医院（安徽省立医院西区）二期工程环境影响报告书》，医院排水实施雨、污分流制。医院普通废水主要为普通科室门诊及病房、医护人员生活污水等，日排放废水1482m3，年排放废水540930m3，废水经医院自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理和望塘污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进望塘污水处理厂处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入南淝河。项目废水对周边地表水环境影响较小。

加速器区域污水为生活废水，纳入《安徽省肿瘤医院（安徽省立医院西区）二期工程环境影响报告书》验收内容中，本次验收不单独计算。

（3）固态废物

本项目加速器所需辐射工作人员固体废物均已在二期环评（安徽省肿瘤医院（安徽省立医院西区）二期工程环境影响报告书）进行评价分析。不纳入本次验收内容。

四、环境保护设施调试效果

安徽工和环境监测有限责任公司进行了现场验收监测，监测结果如下：

1、噪声

厂界四周昼间噪声最大值52.5dB(A)，夜间噪声最大值为43.4dB(A)；厂界4个监测点位监测值均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类（南侧、西侧和北侧）及4类（东侧）标准要求。

2、辐射

在开机作业时，该机房及周围环境的X-γ辐射剂量率范围为0.07～0.20μSv/h，均小于2.5μSv/h。满足环评文件要求的辐射剂量率控制水平，也满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）、《放射治疗辐射防护与安全要求》（HJ1198-2021）的要求。

- 人员受照剂量评价

本项目直线加速器对周围环境目标公众(包括院内职工和院外公众)的年有效剂量最大值为0.013mSv，符合验收监测评价标准(0.1mSv/a)的要求；对放射性职业工作人员的年有效剂量值为0.028mSv，小于相应剂量约束值(5mSv/a)。因此，治疗室屏蔽材料及厚度可满足辐射防护要求，穿越防护墙的导线、导管等不影响其屏蔽防护效果，对周围环境影响小。

- 6、排污许可情况

安徽省肿瘤医院已取得排污许可证，排污许可证编号为12340000485000999J001V，本次阶段性验收执行了排污许可证管理制度，于2023年11月完成了排污许可证变更工作。

- 7、突发环境事件应急预案

- 本项目已按照相关环保要求编制了突发环境事件应急预案。

五、验收结论

安徽省肿瘤医院二期工程购置医用直线加速器建设项目（阶段性）工程环境保护审查、审批手续完备，落实了环保“三同时”制度，污染物达标排放。验收组认为，安徽省肿瘤医院二期工程购置医用直线加速器建设项目（阶段性）竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

（1）加强医院的环境保护建设和监督管理职能，完善环境保护组织机构和环境保护档案管理。

（2）加强污染源管理和环境风险事故防范，控制污染，预防厂区内突发环境风险事故的发生。

安徽省肿瘤医院

2024年1月31日